[image: image1.png]


Prefeitura Municipal de Presidente Olegário CNPJ 18.602.060/0001-40

Centro Administrativo - Setor de Licitações
Praça Afonso de Sá nº10, Centro.

(34) 3811 1132 email: compras@po.mg.gov.br


ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 014/2018
Processo de Licitação: 025/2018
Proposta de Preços



Razão Social do Licitante:
CNPJ:





Insc. Estadual:

Endereço:






CEP: _________-_____

Cidade:




               
Estado:

Telefone :




Fax :




e-mail :



INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (QUALQUER BANCO / "PREFERENCIALMENTE" BANCO DO BRASIL):
Banco:


             Agência:


    Conta:


REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:

Endereço:







CEP:

Identidade:


Órgão expedidor/UF:


Data de Expedição:

Estado Civil:




Nacionalidade:

CPF:





e-mail:

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 014/2018
Processo de Licitação 025/2018
Proposta de Preços

	Item

	Descrição

	Unidade

	Quantidade

	Especificação

	Marca

	Valor


	001

	ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRICIA E VASCULAR TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS E SISTEMA

	UN

	1

	ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRICIA E VASCULAR, TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIOS.

*especificações mínimas solicitadas no anexo abaixo.

		

	


Carimbo



Validade da Proposta: 60 dias
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
O Município somente aceitará o equipamento que estiver em conformidade com as especificações mínimas descritas no Anexo I.

A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, preenchida de forma legível, sem rasuras, emendas, borrões, ressalvas, entrelinhas ou outras omissões que dificultem o seu entendimento e assinada pelo representante legal da empresa. Dela deverá constar obrigatoriamente:

· o correto preenchimento de todos os dados solicitados no modelo do Anexo I;

· descrição do aparelho ofertado, conforme especificações mínimas constantes no Anexo I deste edital;

· prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretem lesões ao direito das demais licitantes, poderão ser retificadas pelo representante legal da empresa ou seu mandatário na sessão pública do pregão, após autorização do pregoeiro que terá autonomia para decidir sobre o que determina por pequenas incorreções.

Erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens da planilha de preços poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro.

A correção será consignada em ata de julgamento.

Só serão admitidas propostas que ofertem apenas um preço para o item do objeto desta licitação.

Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com até duas casas decimais após a vírgula.

A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com os Títulos e condições deste edital e total sujeição à legislação pertinente.

As propostas de preços deverão ser apresentadas, preferencialmente, no padrão do modelo constante do Anexo I deste edital, no entanto, se houver informações inerentes ao objeto licitado, deverão ser acrescentadas pelo licitante ficando este, o único responsável por apresentá-las. Caso utilize de modelo próprio, fazer constar os dados da empresa, dados bancários e dados do responsável legal para celebração do contrato.

Caso a proposta impressa tenha sido gerada pelo Relatório do programa WSIC, ainda assim deverá ser apresentada também a primeira página do Anexo I, que é o local em que constam os dados para elaboração do contrato, e-mail para recebimento de NAF e dados bancários para pagamento.

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

Deverá ser apresentado catálogos ilustrativos (prospectos) com fotos e as configurações do aparelho de ultrassom, sob pena de desclassificação.
Para obter informações técnicas acerca do equipamento, tratar diretamente com Verônica Resende, Coordenadora do Hospital Municipal Darci José Fernandes, no telefone (34) 9 9660 4305.

Assinatura: ____________________________________________________ Data ____/____/_______ 


EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRÍCIA E VASCULAR.
EQUIPAMENTO: Equipamento de ultrassom para radiologia, obstetrícia e vascular (NÃO PORTÁTIL), transportável montado sobre rodízios e sistema de freios.

Quantidade: 01 (uma) unidade 

Especificações Técnicas (Características Mínimas): 
INDICAÇÕES DAS RETIFICAÇÕES
Esta especificação é destinada a aquisição de 01 (um) equipamento/sistema de ultrassom completamente digital, com no mínimo 20.000 canais, para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina interna, obstetrícia / ginecologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético, etc.), vascular (cerebral, periférico, abdominal); cardiologia, transcraniano, transfontanela, teclado alfa numérico;
O sistema ergonômico deverá ter no mínimo 15 programações de ajustes de imagens permitindo a otimização do aparelho para cada tipo de exame.
Características do Monitor:
Monitor colorido de LCD de alta resolução com no mínimo 19” (dezenove polegadas);

Características Doppler:
Doppler Color;
Doppler Color e pulsado simultâneo (triplex);
Doppler de amplitude; 

Doppler espectral (pulsado).
Modos de Imagens:
Modo B;
Modo M em tela inteira;
Modo Triplex; 

Modo BB;
Modo BM;
Modo Doppler Pulsado;
Modo Doppler Colorido;
Modo Power Doppler Angio;
Modo Doppler Tecidual (espectral e colorido);
HPRF (Alta freqüência e repetição de fluxo – Doppler pulsátil);

* Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize).

Controles de Imagens:
Profundidade de pelo menos 32 cm; 
TGC/ STC;

Realce de bordas;

Pré e Pós-processamento;

Ganho;

Zoom, tempo real e congelado (central e setorial);

Cine: > 3000 quadros para imagem no modo bidimensional e P&B;

Frame Rate > 500 quadros por segundo;

Faixa dinâmica (Dynamic Range) > 200 dB;
Escala de cinza – 256 
Imagem trapezoidal em tempo real para transdutores lineares;
Inclinação independente da imagem modo B, Doppler pulsado e Doppler colorido para o transdutor linear.

Análises necessárias

Varredura vascular;

OB/ Ginecológico;

Urologia;

Realizar medidas ou anotações em imagens armazenadas;
Colorização do modo B, Modo M e Doppler Espectral;
Cálculos automáticos e apresentação dos resultados na função Doppler espectral;

Dual display (B+BC) em tempo real e simultâneo;

Imagem de Segunda Harmônica de Tecido e Inversão de Pulso disponível em todos os transdutores

Software de composição espacial de imagens com feixes entrelaçados;

Software para avaliação automática da camada média-intimal da carótida; 

Harmonização automática de ganho para o modo bidimensional (ganho geral, ganho de profundidade e ganho lateral) através de um botão e ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) também através de um botão.

Medidas
Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia;
Modo B: distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE;
Modo M: tempo, distância, aceleração, freqüência cardíaca, função do VE;
Modo Doppler: velocidade, tempo, aceleração, freqüência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo, Gradiente de pressão, “Pressure Halt Time”, IR e IP com traço automático;
Possibilidade de inclusão de novas medidas, fórmulas e tabelas.

Possibilidades Futuras
Possibilidade de atualizações futuras para outras funções quando necessário;

Software 4D em tempo real com transdutor dedicado;

Software para elastografia, análise qualitativa e quantitativa;
Upgrade futuro para software de cardiologia completa com transdutor dedicado;

..

Características de Armazenamento e Conectividade
Exportar imagens e vídeos em formato DICOM com visualizador automático (sistema operacional Windows) ou Conversão das imagens DICOM para todos os formatos PC;

Exportar imagens e vídeos em formato compatível com o sistema operacional Windows. (BMP ou PNG ou JPEG ou MPEG4 ou AVI);

HD > 320 GB;
Gravador CD/DVD, integrado ao equipamento;
Impressão direta de imagens (formato laudo) para impressora USB com possibilidade de ajuste de imagens por página;

Saída USB para gravação em pente de memória, no mínimo 04;
Saídas de vídeo composto ou Super-Vídeo ou DVI-D ou HDMI, ethernet, RS232C ou USB2.0

Características dos Transdutores 

No mínimo 03 (três) portas ativas para conexão de 03 transdutores universais, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff);

Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado;

Seleção eletrônica de transdutor e seleção de freqüência pelo painel de comando abrangendo as faixas indicadas (considerar variação de freqüência de 01 MHz para cima e para baixo). Os transdutores devem ser multifrequenciais, banda larga e permitir a seleção de no mínimo 06 diferentes frequencias para o modo 2D.

(1) Transdutor Endocavitário: 5 – 9 MHz, abertura mínima de 155° com no mínimo 128 elementos (cristais). Acompanha Guia de Biópsia reutilizável.

(1) Transdutor Convexo: 2 – 6 MHz, abertura mínima de 60°. 
(1) Transdutor Linear: 5 – 12 MHz, com no mínimo 192 elementos (cristais) e área de contato de aproximadamente 50 mm.
DICOM 3.0

Media Storage;

Verification:

Print; 

Storage;

Storage/Commitment;

Worklist;

Query – Retrieve;
MPPS (Modality Performance Procedure Step); 

Structured Reporting.
Características elétricas

127 / 220 VAC – 60 Hz (compatível com o local de instalação).
Acessórios

· Nobreak compatível com o equipamento (autonomia 15 minutos);
· Alimentação elétrica compatível com o local de instalação;

· Manual de Operação do equipamento e Treinamento de operação.

· Impressora Videoprinter.

· Monitor ou televisor LED 32'' compatível com equipamento.

